附件：
技术参数
	类 型
	详细参数要求
	数量

	COD监测仪
	（1）对现有设备增加标样核查模块、更换主板、软件升级

（2）提供现有COD监测仪更换模块、主板的原厂保修服务承诺函原件
	1套

	数采仪
	技术参数：
（1）通过中国环境保护产业协会的“环境保护产品认证”；
（2）数字量输入/输出接口: 8 个或以上RS 232数字输入/输出通道, 4 个或以上RS 485数字输入/输出通道；
（3）开关量输入/输出接口: 8个或以上开关量输入通道; 8个或以上开关量输出通道；
（4）模拟量输入接口: 16个或以上模拟量输入通道，支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号；
（5）一点多发: 可同时向 8个或以上不同监控平台报送数据，并且可实现专网与公网同时传输功能；
（6）数采仪配置10寸或以上触摸屏，触摸屏可实时显示相关数据，用户可在触摸屏上进行参数设置等操作；
（7）数据存储：9G以上数据存储空间，满足3年以上的数据存储要求；
（8）日志存储：2G以上的日志存储空间，满足3年以上的日志存储要求；
（9）网络通讯:支持两路10/100M自适应以太网通讯，支持4G全网通无线通讯；
（10）数据导出:具备1个或以上USB接口，支持USB数据导出；
（11）断电保护: 内置锂电池，支持充电，市电断电后能保证数采仪连续工作 6小时以上；
（12）内置WEB管理系统，通过网络远程登陆远程管理系统，即可实现实时数据展示、仪表管理、在线排障、留样控制等功能；

（13）具有CEP环保认证

	1台

	水质自动采样器
	技术要求：

（1）采样量：1～1000mL（可定制）
（2）混合采样单次采样量：10~1000mL
（3）采样瓶数：1000mL*24
（4）采样桶体积：A桶：5L，B桶：5L
（5）采样量误差：±0.5％（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章）
（6）等比例采样量误差：±3％（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章）
（7）采样时间间隔：1～9999min
（8）系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.05s及Δ12≤5s（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商公章）
（9）MTBF：＞ 1440h/次
功能要求：

（1）控制软件可显示定时定量、时间等比例、流量等比例、超标留样、同步留样、混合采样、远程外控采样；
（2）设备同时具备用户、运维、管理员三种模式进入主程序，有效提高管理权限；
（3）可实现连续混合样采集、仪表供样以及超标留样功能；
（4）主/被动工作模式：当该产品集成于分析系统时，既可以作为主控设备，控制分析仪等设备运行；也可以根据数采仪的控制指令执行采样任务；
（5）多种仪表供样模式：支持主动供样以及被动供样模式；
（6）留样失败报警功能：当采样器采不到水样或者采样量不够时，导致留样失败会报警并保存记录；
（7）主界面提示功能：设备留样瓶状态可直观在界面查看（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）；
（8）维护提醒功能：设备可提前提醒用户进行采样桶的清洁维护，提前提醒用户进行耗材更换；方便运维人员提前做好准备（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）；
（9）单元操作功能：设备可实现单元操作功能，可以对每个部件进行控制或者对每个单独流程进行控制，便于运维操作和问题排查（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）；
（10）电子门禁控制功能：为保证设备运行的安全性，设备具备密码和二级管理双钥匙功能（指纹及人脸识别功能），可任意切换，可有效防止非授权人员干预设备运行；
（11）记录功能：具有报警记录、采样记录、开关门记录、停电记录、采样瓶状态记录等；
（12）双重留样功能:将同步采集的水样分装不同的两个留样瓶中（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）；

（13）具有CEP环保认证

	1台


备注：此项目属于在线监测设备升级实现管控功能，所以不接受负偏离参数的报价产品。

