- 技术参数及功能要求

- （实质性要求）

- 一、裂隙灯显微镜（1台）

- 镜片经过防反射，防潮和防霉镀膜处理，保持良好的光学效果。

- 物镜五档转鼓变倍，可以观察到巩膜血管的血流情况。

- 照明光路具有防紫外线滤片。

- 目镜 12.5x。

- 总倍率及视场：6x（φ33）、10x（φ22.5）、16x（φ14）、25x（φ8.8）、40x（φ5.5）。

- 瞳距调节范围：55mm～75mm。

- 屈光度调节：－5D～+3D。

- 裂隙宽度：0mm～14mm。

- 裂隙高度：1mm～14mm连续可调。

- 裂隙角度 ： 0°-180°旋转，垂直到水平方向连续可调。

- 裂隙倾斜：5°、10°、15°、20°，四档可调。

- 光斑直径：φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm；亮度调节：无极调光。

- 滤色片： 隔热片、减光片、无赤片、钴兰片。

- 照明灯泡：12V/30W卤钨灯泡。

- 最大照度：≥28万Lx。

- 卾托升降范围：≥80mm；运动底座前后运动范围：≥90mm；运动底座左右运动范围：≥100mm；运动底座上下运动范围：≥30mm。

- 二、回弹式眼压计（1台）+耗材100根

- 1.重量：300±10g（含电池）。

- 2.眼压测量范围：3 - 70 mmHg。

- 3.眼压准确度：±1.2mmHg（7mmHg ≤ IOP ≤ 20mmHg）

- ±2.0mmHg（20mmHg ≤ IOP ≤ 30mmHg）

- ±2.5mmHg（30mmHg ≤ IOP ≤ 50mmHg）。

- 4.探头温度极限：-5℃- 55℃。

- 5.大气压力范围：700hPa - 1060hPa。

- 6.相对湿度范围：5%RH -93%RH。

- 7.支撑杆可调节范围：0-25mm。

- 8.探针到角膜有效距离：4 mm - 8 mm。

- 9.防护等级：IP22。

- 10.可实现立式和卧式测量。

- 三、直接检眼镜 （1台）

1.亮度连续可调，观察像为眼底正像。

2.软启动功能，直接挂断功能。

3.光斑，滤光片齐全，适合各种观察要求。照明形式：大光斑，小光斑，裂隙，网格片，无赤片。

4.屈光度补偿：-35D～+20D共24种屈光度。

5.供电电源：AC220V/50Hz。

6.照明光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡。

7.照度：≥80Lx。

- 8.显示指数：≥90%。

- 四、带状光检影镜（1台）

1.灯丝可作360°旋转及上下移动，定位可靠，光带亮度强弱适中。

2.光线可调成集合、发散、平行三种方式。

3.自动挂断功能。

4.灯泡亮度S（强）、W（弱）两档可调。

5.光带宽度：3mm-20mm。

6.光带可旋转：360°。

7.照明光源：3V/2.1W卤钨灯泡。

- 五、视动性眼震仪（1台）

- 1.条栅尺寸的宽度为14mm±1mm，条栅卡外型尺寸为160mm×120mm。

- 2.条栅视标要求高反差率，同一测量距离黑白照度对比应大于1 ：5。

3.灰板的灰度应等于条栅黑、白条纹照度的平均值，误差±10%。

- 4.条栅卡表面应无反光，表面平整、干净。

- 六、婴幼儿视力筛查包（1个）

- 1.适用于0-6岁儿童视力检查。

- 2.筛查包包含以下物品：儿童图形视力卡、幼儿视锐度（视力）检测卡、红球、笔灯、调节视标、主导眼板、遮眼板、色盲检查图 、立体视觉检测板。

- 七、幼儿视锐度视力检测卡（条栅视力卡）（1套）

- 1. 适用于0-3岁儿童近视力检测。

2.检测卡由光栅测试板和灰板测试板组成。

3.检测卡外壳表面光洁、无毛刺，无明显划痕。

4.检查距离57cm，0.25cpcm=0.008  0.5cpcm=0.016  1cpcm=0.03  2cpcm=0.06  4cpcm=0.13  8cpcm=0.27。

- 八、点状视力表（1个）

- 九个点状视标的标尺为（mm）：

- 1―3号：2.94mm、1.47mm、0.74mmm；

- 4―7号:0.37mm、0.32mm、0.27mm、0.19mm；

- 8―9号：0.13mm、0.08mm。

- 2.外形尺寸为φ370mm×100mm；视标观测孔为φ65mm圆孔，序号观测孔为φ6mm圆孔。

- 3.视力表平面屏幕上方5cm处的照度应≥1000Lx。

- 4.外壳表面应光洁、无毛刺，无明显划痕。

- 九、反转拍+视力卡（1套）

- 双面镜： ±0.50D、±1.00D、±1.50D、±2.00D、±2.50D、±3.00D、±3.50D、±4.00D。

- 特殊规格视力卡： 20/30、20/40、20/50。

- 十、婴儿括睑器（20个）

- 1.不锈钢材质。

- 2.可重复使用。

- 3.扩睑杆长8-10mm，全长35mm。

- 十一、泪道探针（3个）

- 1.不锈钢材料。

- 3.可重复使用。

- 4.双头5-6#（0.5毫米-0.6毫米）。

- 十二、泪点扩张器（2套）

- 一套锥长分别为：12mm、20mm、24mm；总长100mm。

- 十三、Worth四点灯（1个）

- 结构：worth 四点灯检查面的四个圆孔形灯呈棱形排列，水平两个为绿色，垂直两个上方为能检查不同距离的一、二级功能。红色下方为白色。

- 商务要求

1.交货时间：签订合同后10个日历天内完成货物安装、调试并交付使用。

2.履约地点：巴中市妇幼保健院。

3.付款方式：到货完成安装调试后，采购人按照招标文件及供应商响应文件内容对供应商提供的产品最终验收合格后，供应商提供全额增值税普通发票（供应商未提供全额税票采购人有权拒付），采购人以银行转账方式向供应商支付总货款的95%，余款5%于质保期满后无质量问题无息全额支付。

4.报价要求：供应商所报价格包括设备、物流、保险、劳务、安装、调试、 培训、服务、与医院现有信息系统对接接口费、税费等完成本项目所需的一切费用，即包干价。

5.质保要求

5.1设备质保期：1年。

5.2设备质保期内供应商免费负责设备维修维护工作，供应商在接到采购人故障报修后，应在2小时内做出响应，如4小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师在接到故障报修后24小时内到达采购人现场修理和更换零件（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日除外），费用由成交供应商承担，否则由此造成采购人的一切损失由成交供应商承担。

5.3设备质保期内，如涉及更换配件的，则所换配件必须是原厂全新的，质保期外为终身维护，设备维修只收取配件费用，免收人工费、差旅费等其他费用。

5.4供应商应保证设备终身零配件供应，并在设备质保期内免费提供该设备所需的维修零配件。

5.5供应商保证设备年正常使用率大于95％（365 天/年计算），若 ≤95％则相应延长保修期。

5.6设备使用期内，当设备软件有升级版本时，成交供应商承诺及时为采购人提供免费升级服务。若需要与采购人其他平台相连接，无偿提供接口软硬件，并配合接入，保证正常运行。

6.质量要求

6.1成交供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

6.2货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

6.3货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商负担，采购人有权到成交供应商生产场地检查货物质量和生产进度。

6.4项目进行履约验收前采购人不对所采购货物承担任何储存，运输，保管等责任，货物一切质量、安全问题均由成交供应商负责。

7.交货时应提供以下技术资料（如涉及）

7.1原产地证明书（由制造厂签发）；

7.2提供产品（包含主机和配套设备）的安装图纸及说明；

7.3提供产品（包含主机和配套设备）使用说明书、维护手册；

7.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

7.5其他相关技术资料（包括报价产品的详细配置清单，产品技术参数及产品性能特点说明，产品的用户名单等文件）。

8.安装调试及验收：

8.1供应商负责设备安装、调试、培训。（医院验收合格前供应商负责本项目设备的安全）。

8.2货物到达现场后，供应商及时自行组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价中。

8.3成交供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，成交供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

9.其他

9.1提供售后服务有关资料及售后服务承诺。

9.2为保证售后的速度和质量，供应商或厂家应设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

10.验收方式

验收标准：成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求与履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）及《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履约验收管理工作的通知》（巴财采[2021]21号）的要求、竞争性磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

备注：商务要求为本项目的实质性要求，供应商必须满足