附件：

技术及商务要求

一、新生儿专用监护仪

1、产品名称：新生儿专用监护仪，并提供产品注册证；

2、采用≥8.4寸全触摸屏设计,小巧灵活方便移动；

3、至少具有触摸屏和飞梭鼠标两种操作模式；

4、标配内置高容量锂电池，连续工作3小时以上；

5、具备报警设置和音量调节快捷键功能；

6、具有掉电存储功能，全息心电波形存储回放时间≥120分钟；

7、具备不低于100小时趋势图表回顾，不低于1000组血压数据查询，不低于80条报警数据回放；

8、具有新生儿窒息分析界面，可支持选配新生儿窒息自救功能模块；

9、具备不少于3个型号新生儿血压袖带；

10、具有分体抱式新生儿心电导联线；

11、显示界面至少包含标准显示界面、大字体显示界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、窒息分析界面；

12、具有屏幕亮度调节功能，并支持一键快速切换功能；

13、该设备的专用配件必须全部按标准配置，费用包含在报价内；

14、质保期不低于1年；

15、所供商品出厂日期不超过半年。

二、T组合复苏器

1、复苏气体流量范围:5-15L/min(要求气源可设置该流量范围)；

2、大压力表范围:-10~80cmH20；

3、吸气峰压(PIP)设置范围:最小设置1cmH20；

4、大吸气峰压(PIP)设置范围:最大设置60cmH20；

5、出厂以及检测默认设置值:20cmH20,可调；

6、大呼气末正压(PEEP)设置范围:最小设置OcmH20；

7、大呼气末正压(PEEP)设置范围:最大设置28cmH20；

8、工作适用时间:(400L,50%空氧混合气)当流量为5L/min时，75min;当流量为10L/min时，38min;当流量为15L/min时，26min；

9、复苏器及其相关附件的死腔体积:≤6ml；

10、复苏器呼气相的吸气阻抗以及呼气阻抗:在呼气相，当吸气流量为6L/min时，患者连接口处的负压≥-6cmH20;在吸气，当吸气流量为6L/min时，患者连接口处的压力≤6cmH20；

11、对进液的防护程度分类:IPx4；

12、该设备的专用配件必须全部按标准配置，费用包含在报价内；

13、质保期不低于1年；

14、所供商品出厂日期不超过半年。